## 1
高明区人民医院登峰计划项目（100万元以下,第一批）
项目名称 | 科室 | 项目名称 | 单价（万元） | 数量 | 项目总预算（万元） | 需求/备注
儿童全方位健康呵护提升项目暨高水平儿科重点专科建设项目 | 儿科 | 新生儿多功能数字化脑电系统 | 50 | 1 | 50 | 主要针对新生儿使用。参数调节简单、易操作。维护方便、维护成本低。
儿童全方位健康呵护提升项目暨高水平儿科重点专科建设项目 | 儿科 | 超声无创心输出量测量系统 | 50 | 1 | 50 | 操作简单，方便，医护人员均可操作。体积小，携带方便，便于转运。存储大，存储数据可通过电脑输出打印。
儿童全方位健康呵护提升项目暨高水平儿科重点专科建设项目 | 儿科 | 听觉训练仪 | 21 | 1 | 21 | 操作简单，质量过硬，不需常维修、维护。
高明区妇产科高水平重点专科建设项目 | 妇产科 | 智能三维体态评估系统 | 30 | 1 | 30 | 配置3D体感技术，通过捕捉人体表面深度数据，可对人体多个关键部位进行无侵入性自动测评，进行人体三维模型重建。 三维表面重构：可以渲染出静态站立状态下背面、正面以及行走状态下背面的三维曲面。 三维渲染支持点、线、面三种模式，同时渲染肩膀、脊椎、骨盆、下肢的姿态。 自动生成个性化智能报告，参考值包括：人体正面3D图像模型，背面3D图像模型，原地踏步动态三维模型，脊柱各椎段、骨盆、下肢等关键数据指标，肌肉平衡分布热力图，脊椎投影曲线图、关节位置变化曲线图。医生可根据参考值个性化编写结果解析意见，添加到报告中。 深度相机彩色图像分辨率1920x1080，深度图像分辨率512x424，帧数每秒30帧。 相机检测范围0.5~4.5m，水平视角范围70°，垂直视角范围60°。 软件支持病人档案管理，可创建、编辑、删除、搜索，包含病人ID、姓名、性别、出生日期。 7.查询功能：可以查看过去采集的数据以及相应的评估结果。 8. 体表热力图绘制：反映体表的凹凸性。
高明区妇产科高水平重点专科建设项目 | 妇产科 | 冷刀切割 | 30 | 1 | 30 | 1、器械通道可使用3MM的手术器械。 2、大流量循环水的冲洗功能。 3、兼容传统宫腔电切系统。 4、器械可重复使用
高明区妇产科高水平重点专科建设项目 | 妇产科 | 盆底肌肉震动仪 | 2.5 | 2 | 5 | 通过震动作用于盆底肌肉组织
高明区妇产科高水平重点专科建设项目 | 妇产科 | WAFF蛙腹盆底力学康复运动球 | 0.5 | 3 | 1.5 | WAFF盆腹力学孕产运动康复，针对预产期女性特殊的生理和心理变化，专门设计简单、安全、高效且极具趣味性的整体康复方案，修复产后极易出现的由于盆腹力学和整体生物力学紊乱所造成的盆底肌薄弱、腰背疼痛、腹直肌分离、形体走样等问题，WAFF运动气垫结合3D人体工学设计，精准定位，动静结合，增强感知，三种不同的尺寸，满足不同功能呢过锻炼需求，达到稳定，运动，放松的三大运动理念。我科将女性整体康复作为重点专科的重点发展方向，拟开展更多的整体康复相关服务，需要WAFF运动气垫盆腹力学运动康复辅助开展相关盆底服务项目。
呼吸与危重症高水平医学重点专科项目 | 呼吸内科 | 配套呼吸睡眠障碍监测设备 | 63 | 1 | 63 | 1、进口产品； 2、可以联续12小时以上监测记录病人的口鼻气流、血氧、心率、胸-腹式呼吸、鼾声、体位变化等情况； 3、配备计算机数据采集、分析、诊断报告打印配置； 3、配备便携式记录盒2个； 4、无电极床垫式多导多功能睡眠呼吸障碍检测系统优先考虑； 5、配备专用监测床单元2张
呼吸与危重症高水平医学重点专科项目 | 呼吸内科 | 精密电子注射泵 | 1.5 | 12 | 18 | 1、精确快速推注； 2、24小时精确微量输注药物； 3、多功能报警设置：如阻塞报警、气泡监测等
呼吸与危重症高水平医学重点专科项目 | 呼吸内科 | 除颤仪 | 10 | 1 | 10 | 1、进口产品。 2、监测数据为实时取样信号而非模拟信号。3、可监测HR、P、BP、R、ECG、SPaO2。 4、多功能、全自动除颤。
呼吸与危重症高水平医学重点专科项目 | 呼吸内科 | 胃肠营养输注泵 | 1.5 | 6 | 9 | 1、精确快速推注； 2、24小时精确微量输注药物； 3、多功能报警设置：如阻塞报警、气泡监测等
呼吸与危重症高水平医学重点专科项目 | 呼吸内科 | 气管插管可视喉镜（困难插管喉镜） | 2 | 1 | 2 | 1、解决困难状态下进行快速气管插管问题； 2、由光纤提供光源； 视野开阔易见。
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 心肺复苏机 | 10 | 1 | 10 | 1、便携式、重量偏轻2、气动模式，可切换大小氧瓶3.有按压、吹气协同模式
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 6.9 | 1 | 6.9 | 1、进口除颤仪2、操作简便3、同时具备监护功能4、有成人、儿童除颤模式5.抗震性好，体积小、便于携带
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 视频可视喉镜 | 4.199 | 1 | 4.199 | 1、操作方便，视野清晰，电池续航时间长2、消毒清洗方便，有视频导出功能
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 负压担架 | 6 | 1 | 6 | 1、负压工作的密闭性好 2、整体重量不宜过重 3、透明隔离罩，方便观察患者，配置在新购入的负压救护车上。
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 心电图机 | 4.5 | 1 | 4.5 | 1、进口心电图机2、操作简便3、液晶显示及操作界面，有保存心电图记录功能4、能导出心电图记录耗材补充方便（心电图记录卷纸）
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 困难喉镜 | 1 | 1 | 1 | 1、清晰消毒方便。2、常规使用电池状态下，光源清晰。3、前端可活动部分能帮助打开气道
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 洗胃机 | 0.9 | 1 | 0.9 | 配置在新购入的负压救护车上。
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 双通道注射泵 | 0.85 | 1 | 0.85 | 配置在新购入的负压救护车上。
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 下楼车 | 0.671 | 1 | 0.671 | 配置在新购入的负压救护车上。
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 急救吸引器 | 0.5 | 1 | 0.5 | 救吸引器在新购入的负压救护车上。
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 简易呼吸囊（成人、非充气式、耐高温高压） | 0.185 | 2 | 0.37 | 配置在新购入的负压救护车上。
负压救护车配套设备 | 急诊科 | 普通喉镜 | 0.11 | 1 | 0.11 | 配置在新购入的负压救护车上。
急性心脑血管疾病救治平台项目 | 颅脑外科 | 开颅动力系统 | 25 | 1 | 25 | 1.电动主机控制台，能控制高速磨钻手机等；2.主机带双动力输出，双动力自由切换输出，动力手柄智能冷却，无散热孔高温高压消毒经久耐用；3.一把手机实现钻铣磨等功能；4.不同型号的接头之间可以通用同一种钻头，节省成本，连接操作方便；5.钻头暴露长度可选，提供良好手术视野6.有可用于颅底手术加长的接头及钻头 配置：主机1台，脚踏1个，高速钻手机1把，钻孔接头1个，磨钻接头1个，铣刀接头1个，用于颅底手术加长接头1个，打孔钻头1个，圆形切割钻头5个，金刚砂磨头5个，铣刀5片等
急性心脑血管疾病救治平台项目 | 颅脑外科 | 咳痰机 | 20 | 1 | 20 | 1、排痰工作原理:采用机械性吸-呼气技术，通过给病人气道交替施加正-负压，缓慢吸入和快速呼出模拟自然咳嗽过程，无创伤性达到气道分泌物清除的作用。 2、参数要求： 1） 要求可设置和调节正负压力参数，步进精度不小于1cmH20；2） 正压调节范围至少应大于或等于70cmH2O；3） 负压调节范围至少应小于或等于-70cmH2O 4） 要求可设置和调节吸气、呼气、停顿的时间参数，可调节时间范围不少于5s，步进精度不小于0.1s；5） 吸气流速可调高/中/低档 3、功能要求： 振荡功能：1） 应具备工作时相可选，可单独设置吸气相振荡、呼气相振荡、吸呼双相振荡，振幅、频率可调节的振荡功能； 2） 振荡幅度调节范围不小于10cmH2O，步进精度不小于1cmH2O；3） 振荡频率调节范围不小于20Hz，步进精度不小于1Hz 吸气触发功能：应具备允许患者吸气触发治疗开始的功能自动调节触发灵敏度 操作模式：1） 应具备自动工作模式，即机器根据设置参数自动工作的模式；2） 应具备手动操作模式，即允许使用者手动操作设备工作；3） 至少可预设三套或三套以上的治疗参数 4、监测参数： 1） 应具备实时监测参数，即在治疗过程中可动态监测参数变化，如通气压力、咳嗽峰流速、潮气量等 2） 至少具备两种安全性相关的监测参数 5、硬件配置要求： 1） 应具备带有中文操作界面的彩色显示屏 2） 应配备一体化电池，满足断电工作时间至少大于4小时 3） 应具备可插存储卡存储治疗数据功能 4） 应具备可移动台车，可以在院内独立使用
普外科高水平微创诊治平台项目 | 麻醉科 | 手术间输液泵工作站 | 10 | 8 | 80 | 输液泵一台、注射泵一台、TCI泵两台联合在一起的工作站。
普外科高水平微创诊治平台项目 | 麻醉科 | 介入手术室专用麻醉机（普外ERCP、胸痛中心、脑卒中中心麻醉） | 50 | 1 | 50 | 1.主机：集成的吸入麻醉机，一体化的呼吸机和气道监测，以及扩展的监测功能。麻醉系统适用于低流量或高流量的重复吸入或非重复吸入麻醉，适用于成人，儿童和新生儿。 2.供气系统 （1）标配空气气源 （2）标准双流量管，适合低流量麻醉；满足临床医生对临床麻醉的不同需求； （3）中央气体供给压力范围从2.8bar到6bar； （4）必须配备后备氧气接口，保证中心供氧中断后能自动转换氧气瓶供氧，保证病人安全 3.呼吸机 采用电动电控呼吸机，顺应性低，反应速度快，无需任何驱动气体，节约使用成本 4.具备麻醉气体及CO2监测
普外科高水平微创诊治平台项目 | 麻醉科 | 输液加温器 | 10 | 5 | 50 | 1、不需要一次性用品，节省费用，适合日常使用，可直观监视输液、输血过程。 2、热量直达患者，具有过温报警及关断功能。 3、适用于输液、输血或血制品，可配合不同规格输液器、输血器使用。 4、操作简便、各项功能稳定可靠，准备时间短，可即时使用。 5、加热温度可调33-43℃，可24小时连续使用。
普外科高水平微创诊治平台项目 | 普外科 | 手术用超声刀 | 60 | 1 | 60 | 1. 包含HARMONIC和ENSEAL的新型GEN11智能能量系统：使用通用接口并可以自动识别仪器；易于设置与操作的触摸屏；广角高分辨率显示器；外形设计紧凑，节省手术室空间；可通过U盘更新软件 2. 维护推荐：无需定期校准；依照设备指导，对高级双极设备或超声设备进行电安全测试；依照设备指导，对高级双极设备或超声设备输出值进行验证—可通过两种方式测量输出值，使用验证秘钥或使用标准电外科分析仪
普外科高水平微创诊治平台项目 | 普外科 | 床边血液灌流机 | 10 | 1 | 10 | 精确可靠，小巧轻便，简单易用；多重报警，精确可靠；设有压力、液位、气泡多重报警防护系统，保障规范化治疗；小巧设计，机身轻便；可灵活移动，适用于各级医院、多科室开展治疗。 设计轻巧，易于携带，适用于床边治疗；专用台车，移动便捷；柔美的流线设计，便捷收纳抽屉，360度旋转万向轮；人性化设计，操作简单；操作界面清晰明了，操作流程简单易懂。
急性心脑血管疾病救治平台项目 | 神经内科 | 视频脑电图 | 42 | 1 | 42 | 1 、放大器： 1) 全数字化前置放大器，可支持32通道EEG 、内置1个SPO2输入通道、1个独立的高频DC输入通道的数据采集 2) 放大器与主机采用全数字化传输，主机上联接放大器的接口采用标准以太网口,直接用网线进行联接，放大器与主机之间的距离可达200米以上甚至更长 3) 输入阻抗>100MΩ 4) A/D转换：22BIT 5) ▲采样率最高到2000Hz,在操作系统里可选: 100,200,500,1000,2000HZ 6) 带宽:0.053-500Hz 7) 共模抑制比>115dB 8) 低频滤波,0.01-5Hz,可设置:0.01, 0.016, 0.160, 0.3, 0.5, 1.00, 1.600, 2.00, 3.00, 5.00 Hz 9) ▲高频滤波,10-1500Hz,可设置:10, 15, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 100, 150, 200, 300, 500.1000.1500 Hz 10) 灵敏度,10-5000μv/cm,可设置：10, 20, 30, 50 ,70, 100, 150, 200, 300, 500,700，1000, 2000， 5000 11) 各通道灵活独立设置，不固定参数,通过软件设置选择AC或DC，满足各种参数设置的需要。 2、闪光刺激器: 1) 闪光刺激器采用高亮度低能量发光二极管LED,不使用高能量灯泡, 工作时最大电压为15V, 连续工作不产生高热. 2) 闪光刺激器具有独立支架直接与放大器连接， 3、视频摄像系统套件： 1) 红外线专业摄像系统, 广角彩色摄像头自动调焦。一个摄像头用来监视病人全身动作，另一个摄像头用来捕捉病人轻微动作. 4、软件功能： 1) ▲原厂原装全中文操作系统, 系统设置菜单中直接选择语言:中文,包括日常操作界面及系统内所有设置界面等均为中文操作界面. 2) 中文同步视频脑电采集操作界面. 3) 脑电图采集采用一体化电极头帽和银盘电极两种方式同步脑电与视频采集 4) 选择性视频采集功能:可设置时间点开始收录视频，可设置事件发生时开始收录视频。 5) 进行同一份数据采集时,可随时根据需要关闭-打开-关闭-打开视频的采集,即一份脑电图可以选项片段存储视频图。. 6) 中文事件标记功能。中文自定义标注,可以将常用的标注进行预设,采集是直接点击即可标注. 7) 屏幕校正功能,根据客户需要,可以将脑电图波形调整到与传统走纸脑电一致的图形,即3CM/秒. 8) 检测方案(Protocol):可用户自定义的设置可存储为模版,用户可以定制自己的检测方案,如导联、趋势、事件、用户界面和其它设置，或调整以前定制的检测方案。一旦存储，就可以在开始记录时从列表中选择所需的检测方案. 9) 在床边可进行闪光刺激诱发脑电图采集。 10) 可自定义设置闪光刺激的频率及闪光程序 11) 中文脑电图回顾操作界面. 12) 波幅与时限的精确测量,并可放大任何一部分的波形. 13) 回顾时可随时更改导联, 改变不同导联波形的颜色 14) 屏幕拷贝功能,将屏幕显示的脑电图转换到其他文档内. 15) 剪辑脑电图时,可根据实际情况选择性地进行视频剪辑,即剪辑的同一份脑电图中,可以只对感兴趣的区域选择带视频,而其它部分则选择不带视频. 16) 中文病人资料输入界面及中文输入病人资料 17) 中文病人资料管理系统,可将病人的不同时间的所有脑电图资料及报告存储在病人的同一文件夹下,中文病人资料输入界面,输入中文病人资料. 18) 可同时设置多个文件夹类别,如不同医生的文件夹和不同病种的文件夹,病人资料信息可同时从属于多个不同的文件夹类别. 19) ▲资料管理系统中自带刻录DVD工具,刻录后的病人脑电图信息可自动保留条目标识存储光盘及光盘编号. 20) 视频脑电图数据可存为DVD格式,存储介质为DVD. 21) 中文报告生成系统,标准WORD文档格式，可粘贴进JPG图片。 22) 可任意剪辑报告格式，设置多个报告模板。
普外科高水平微创诊治平台项目 | 输血科 | 血栓弹力图检测设备 | 95 | 1 | 95 | 具有检测患者体外振幅达到2mm所用时间（R值）、R值结束到振幅达到20mm所用时间（k值）、有测试α角的功能、图像最大振幅（MA）、综合凝血时间（CI值）、出现MA后30分钟时血块消融百分比（LY30）、纤溶指数（EPL）等检测功能。进口或国产均可。 1. 真正全自动：一体机。无需另外配置电脑，支持反应杯装载、加样、混匀、孵育、检测、结果计算、报告输出等过程实现真正全自动。 2. 通道数量：同一主机上具有≥12个检测通道，速度可达48t/h。 3. 试剂位：≥10个试剂位，具有定时自动混匀功能，支持全液体试剂上机，支持试剂24小时在机冷藏。 4. 反应杯：具有原厂配套反应杯，单次可装载不少于60个反应杯，支持随时添加。 5. 进样量：可一次性装载30个样本，并支持连续不间断进样，满足更多样本检测。 6. 配套试剂：试剂为原厂生产注册，有效期不小于24个月，可支持常温运输； 7. 进样方式：支持原始采血管直接上机，无需脱帽处理，闭盖穿刺进样更安全，支持智能识别不同类型采血管，兼容不同直径和不同高度采血管。 8. 样本孵育：一体机自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间。 9. 质控测试：具有原厂提供的单独注册的质控品，可提供注册证。 10.条码扫描：机器内置条码扫描，支持试剂和样本条码扫描，使信息更安全 11. 急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测，实现随到随测。 12. 数据传输管理：支持LIS双通连接，可远程获取报告结果。
中华医学会健康管理学分会健康管理示范基地项目 | 体检中心 | 购置人体成分分析仪 | 17 | 1 | 17 | 用于职业病健康体检
中华医学会健康管理学分会健康管理示范基地项目 | 体检中心 | 购置桡骨/胫骨超声骨密度仪 | 10 | 1 | 10 | 1.*支持微信扫码自助下载打印报告。 2.专用工作台车，品牌电脑一体机，支持操作系统：WindowsXP、Win7、8、10(全面支持微软32位/64位操作系统)
中华医学会健康管理学分会健康管理示范基地项目 | 体检中心 | 纯音阈测听 | 8 | 1 | 8 | 用于职业病健康体检
中华医学会健康管理学分会健康管理示范基地项目 | 体检中心 | 声阻抗检查仪 | 6 | 1 | 6 | 用于职业病健康体检
中华医学会健康管理学分会健康管理示范基地项目 | 体检中心 | 肺功能检查仪两台 | 3 | 2 | 6 | 用于职业病健康体检
急性心脑血管疾病救治平台项目 | 心内科 | 多导电生理仪 | 50 | 1 | 50 | (一) 多导电生理记录系统 1. 功能参数 1) 体表通道：12导联心电通道； 2) ▲心内通道：心内通道≥40个，（单极，双极信号可以全通道随时切换）； 3) 压力通道：4个压力输入通道； 4) 刺激通道：4个刺激输入通道； 5) 模拟输入：4个高水平模拟信号输入通道； 6) 信号输出：4路实时模拟信号输出通道； 7) 高通滤波：DC-100 Hz六档；DC, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 10, 30, 100Hz； 8) 低通滤波：10-2000 Hz六档；10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000Hz； 9) 交流电滤波：50Hz、60Hz、自适应滤波； 10) ▲A/D转换器：大于16位A/D转换 11) ▲采样率：恒定2KHz 2. 系统硬件参数 1) 系统服务器：英特尔双核，主频:3.2GHz，内存:4G，硬盘: 2 x HDD: 1 TB；DVD刻录机:4.7GB大容量（可使用巿售普通刻录光盘），USB、以太网接口； 2) 主机与放大器通讯采用网线通讯； 3) 显示器：3个23英寸(1600*1200）医疗专用高分辨率彩色液晶显示器，一个作为实时显示，一个作为回顾分析，一个作为远程显示器（可选配多个显示器）； 4) 实时屏上可同时将40个通道以上波形显示在一个页面上； 5) 品牌激光打印机一台； 6) 可移动的仪器台车一台； 3. 软件功能： 1) Windows 操作系统、Microsoft Office软件； 2) 心电信号数据全程存储，分屏显示（实时屏+回顾屏）； 3) 心电信号分页显示，可设置无限多个页面，可随时更改各通道颜色、增益、位置等参数； 4) 监测功能： 4.1、双心率值显示（心房率及心室率）；可显示冷冻消融参数。 4.2、具有FFT频谱分析模块：先进的房颤等复杂心律失常分析软件，可对心腔内电位进行FFT（快速傅立叶转换）量化分析。 5) 链接刺激比较方式：任意时间的心电图均可以在设定的刺激触发位置与选定的参数图自动对位，进行激动顺序比较； 6)能够内置同品牌程控刺激仪，且能在多道仪的键盘上控制刺激的发放 7) 监测窗口：波形窗口可进行分析、测量、编辑、加注释、打印；研究记录窗口可进行迅速回顾，查找任何时间，心律失常事件的波形；事件工具条窗可进行波形窗口的测量显示（如 A2H2、H1H2、V1V2等）； 7) 回顾屏可实时记录药物灌注； 8) 任何时间均可打印出任意一点的12导心电图； 9) 支持主流消融仪，射频参数显示窗口：显示时间，功率，温度，阻抗，电流，电压6个参数，也可显示变化曲线； 10) 可以和三维电生理标测系统进行数据交换 11) 激动标测功能：可以动态触发任意导联并与其他导联进行自动化的顺序比较； 12) 可以任意注释、标记、改变字体、剪切拷贝编辑已获得的数据和图形，所有测量数据及标注均存于通用数据库中； 13) 制做幻灯文件：屏幕直接编辑幻灯文件，直接将所选图形或文字粘贴到演示文档； 14) X光影像扑捉功能，支持主流X光机，可存储动态或静态影像；可通过射频消融自动触发影像采集 15) 回顾软件工作站，可安装在普通计算机上，可远程分析病人数据。
急性心脑血管疾病救治平台项目 | 心内科 | 除颤仪 | 9 | 1 | 9 | 便携式除颤/监护仪。全能量双相波除颤带电压补偿技术，可适应不同病人胸阻抗，除颤能量选择可从2焦耳到360焦耳。具有手动和自动除颤（AED）模式，两种模式切换方便。全中文菜单及操作面板，自动（AED）除颤，具有中文语音提示。≧5英寸彩色液晶显示屏，同屏双通道波形。整机具备防水、抗震、抗撞、抗电磁干扰能力，主机净重＜6kg，符合IEC/MIL等国际标准。交直流供电，内置可充电电池，电池监护时间﹥2小时，或进行90次360J除颤；不慎断电，设备可保留断电前的设置。带低电量指示和报警，电池充电时间≤2小时。可根据阻抗进行电压补偿；具有≧25级能量选择（低能量选择2/3/4/5/6/7/8/9/10焦耳），内置儿童除颤手柄适用于儿童患者。AED有三种能量协议可供选择。具备面板按钮、旋转按钮和除颤手柄三种方式进行菜单或除颤操作。同步/非同步除颤可选。3导心电监护，支持电极片/手柄监护，带VF/ VT报警。内置50mm热敏打印机。具有实时抢救记录及回顾记录，其中抢救记录可列出病人胸阻抗数值。具有体外、体内除颤功能。每天凌晨可自动开机自检，保证设备功能正常。可选配无创体外起搏功能，使用除颤/监护/起搏三合一电极片工作。按需/非按需起搏；使用暂停功能时，起搏频率可减少为1/4；停止暂停状态，无需重新调节起搏参数。可选配血氧饱和度监测功能，使用MasimoSET血氧饱和度技术，可防运动及低灌注干扰。
急性心脑血管疾病救治平台项目 | 心内科 | 可视喉镜 | 0.5 | 1 | 0.5 | 心血管疾病患者病情瞬息万变，部分心跳骤停等患者需紧急床旁插管、呼吸支持治疗，而可视喉镜的操作类似于常规的弯形喉镜，所以操作容易，不需要特殊培训，对气道结构显示清晰、连续，分辨率高，通过照明系统加热防雾，较少受气道分泌物、出血和呼出气中冷凝气的影响，气管插管操作步骤同于常规气管插管操作，无需特殊装置的辅助。
呼吸与危重症高水平医学重点专科项目 | 中医科 | 肺功能训练仪（进口） | 9 | 2 | 18 | 1、进行实时呼吸功能测量和分析2、显示参数：最大吸气量，吸气流速，吸气压力，吸气功率，训练强度，呼吸能量消耗等 3、每个项目数据详细，记录清晰4、可自定义个性化呼吸训练方案5、需包含呼吸评估系统一套及3个呼吸评估训练阻力器
呼吸与危重症高水平医学重点专科项目 | 中医科 | 膈肌刺激器或膈肌体外起搏器 | 9 | 2 | 18 | 1、自动化、智能化 2、体积小、重量轻 3、具有充电储电功能 4、可显示设备的标准治疗参数 5、可依据治疗需要调整工作参数
呼吸与危重症高水平医学重点专科项目 | 中医科 | 超短波治疗仪（进口） | 4 | 2 | 8 | 1、方便移动；2、频率为30-300MHZ；波长为10-1m。