## 公开论证表 (第三次)
高明区人民医院“登峰计划”项目目录内设备采购前论证公示(扩建血透中心设备项目，第三次论证）
序号 | 科室 | 项目名称 | 单价 （万元） | 数量 | 项目总预算（万元） | 需求/备注（红色字体部份为更新、修改或者增加）
1 | 肾内科 | 水处理系统 | 90 | 2 | 180 | 1.双级RO系统：两级清除型，提供超纯水用于血透治疗； 2.无死腔316L不锈钢反渗膜单元； 3.节水控制：系统没有反渗水消耗时，完全不取水，最大程度节省水的消耗； 4.漏水监测：系统自动监测反渗水管路的渗漏，泄露将导致系统自动保护停机； 5.精细过滤器/孔径5-10； 6.反渗主机前后两级均采用8040标准膜单元，反渗机内管路及反渗膜壳采用316L不锈钢材质保证反渗水品质，延长使用寿命； 7.单台双级反渗主机的反渗膜单元≥4支，产水量可供应40-60台透析机同时使用，能保证血液透析中心在低温情况少用水需要； 8.所有反渗水出口模块采用U型无死腔出水口，管路中无死腔存在（有别于普通T型管连接方式），确保夜间不透析期间管路系统从干管到支管都无水滞留，避免细菌滋生，且反渗水出口采用快速接头方式，快速接头的材质为进口316不锈钢，具有自动锁闭功能（即血透机断开后，反渗水自动停止流出，无需额外增加球阀）。
2 | 肾内科 | 中央供液系统 | 50 | 1 | 50 | 需求A液+B粉
3 | 肾内科 | 血液透析机（单泵） | 14.375 | 24 | 345 | 血流量：50-600ml/min。2.透析液流量;300-700ml/min；3.超滤速度：0.0-4.0L/h；4.空气探测：超声探测，最高检测精度达到0.0005ml，以防止气泡进入患者体内，同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全；5.后备电池:支持血泵运转20分钟；6.消毒温度和时间：热水柠檬酸消毒温度≥84℃，消毒、脱钙一体化完成时间≤36min；7.报警提示功能：具备报警指示，可帮助医护及时准确判断报警或提示内容；8.支持使用B粉；9、具备信息系统免费输出端口。10、数据端口免费开放、提供血透机通讯用的所有配件
4 | 肾内科 | 血液透析滤过设备（双泵） | 24.1666 | 6 | 145 | 1.透析液流量：设置范围300-700ml/min；2.脱水速度：设置范围0.1-4.00L/h，脱水精度：±30ml/h; 3.漏血检测器：具有污染补偿功能，可尽量避免假血报警；4.空气探测：超声探测，最高检测精度达到0.0005ml，以防止气泡进入患者体内，同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全；5.一次性注入补液功能：设置范围50-500ml/min。6.人机交互：≥12英寸彩色显示器，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示；7.报警提示功能：具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警或提示内容；8.B液干粉筒组件:标准配备碳酸氢盐干粉自动配置系统‘9.KT/V计数：标准配备KT.V计数功能，帮助医护人员评价透析处方的合理性，辅助调整治疗方案。9、具备信息系统免费输出端口。10、数据端口免费开放、提供血透机通讯用的所有配件