## Sheet1
高明区人民医院登峰计划项目（呼吸内科RICU建设）
序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 数量 | 项目总预算（万元） | 采购前论证（市场调研会）需求的建议
1 | 多功能有创呼吸机 | 40 | 3 | 120 | 1.加热湿化器具有先进精准的温度控制监控2.呼吸管道为可以消毒灭菌重复使用的硅胶材料制造。3.呼吸机具备目前临床呼吸机所具有的各种通气模式
2 | 无创呼吸机 | 10 | 5 | 50 | 1.通气模式：具有CPAP、S/T、S、T、AVAPS等模式； 2.自动追踪灵敏度，自动调节吸气触发和呼气切换，自动漏气补偿； 3.目标潮气量：200到1500ml，IPAP：4cmH2O至30cmH2O；EPAP：4cmH2O到25cmH2O；CPAP：4cmH2O到20cmH2O；具有窒息、高压及漏气报警功能； 4.气流反转切换，一体式湿化器5档加热；液晶屏显示，可连续记忆存储>365天。
3 | 心电监护仪 | 6 | 2 | 12 | 1.监测数据为实时取样信号而非模拟信号。 2.可监测HR、P、BP、R、ECG、SPaO2、CVP、CO2。 3.应配置呼出气CO2检测功能和有创血流动力学监测功能。
4 | RICU专用病床 | 3.5 | 8 | 28 | 1、兼备机械、电动操作，具有头部上半身与腿脚下半身升降功能； 2、有辅助侧翻身和俯卧位通气功能； 3、易于床边X-线影像等检查操作功能： 4、具有无噪音防震四轮转向及锁定功能。
5 | 电子胸腔镜 | 150 | 1 | 150 | 通用型光纤电子胸腔镜及目前业界认可主流主机，完整配套配件，带针活检钳，标本毛刷，激光兼容性，高频兼容，可以和我院目前电子支气管镜共用光源、工作站、消毒机。
6 | 呼吸睡眠障碍监测仪 | 50 | 1 | 50 | 1.可以联续12小时以上监测记录病人的口鼻气流、血氧、心率、胸-腹式呼吸、鼾声、体位变化等情况； 2.配备计算机数据采集、分析、诊断报告打印配置； 3.配备便携式记录盒2个； 4.无电极床垫式多导多功能睡眠呼吸障碍检测系统优先考虑； 5.配备专用监测床单元2张
7 | 医用吊塔 | 15 | 8 | 120 | 1、干湿分离吊桥，机械阻尼制动+气动制动，各关节独立水平旋转角度0~340︒，承重220Kg，满负荷状态下长期运转不变形； 2、标准供电：220V±15V、50Hz±1Hz ，3孔插座8个×1,3孔插座10个×1； 3、标准供气：气源压力0.4MPa～0.6 MPa ，2个氧气、2个吸引、2个压缩空气； 4、仪器承载平台2个，抽屉1个； 5、5个输液杆架1套×2 有纵向平移、单双臂旋转、伸缩式检查灯。