## Sheet1
高明区人民医院医疗设备采购前论证清单
序号 | 项目名称 | 数量及分项预算 | 项目总预算（万元） | 需求/备注
1 | 双板DR | 1 | 224 | 1、悬吊式，双板DR。 2、检查部位自动定位。 3、电动胸片架，配遥控器。 4、双能量曝光采集重建功能，长骨、全脊柱拼接拍片功能。 5、配套测骨龄Ai
2 | 高档彩超 | 4 （包含：妇产彩超：1台； 心脏彩超：1台； 全身彩超：2台； 预算均为224万元/台） （备注：以上3个项目为独立论证项目） | 896 | 高档彩超（4台）：（注意：以下3个项目为独立论证项目） 1、妇产彩超1台：现时技术参数属于国际高端水平的全身彩色多普勒超声诊断仪，主要技术参数突出于妇产科超声并且可以用于输卵管超声造影，同时兼顾全身多部位超声诊断，配备腹部探头、胎儿四维兼盆底容积探头、阴道超声探头，同时普通腹部兼容介入操作，所配探头均应为高分辨率探头，图像质量好，能满足绝大部分妇产科超声及妇产科介入超声需要。 2、心脏彩超1台：现时技术参数属于国际高端水平的全身彩色多普勒超声诊断仪，主要技术参数突出于心脏超声及经颅超声、经食道超声，同时兼顾全身多部位超声诊断，配备腹部探头、浅表探头、心脏探头、经食道三维探头，具备超声造影及心脏超声造影功能，同时普通腹部和浅表探头、经直肠探头兼容介入操作，所配探头均应为高分辨率探头，图像质量好，能满足绝大临床超声及介入超声需求 3、全身彩超2台：现时技术参数属于国际高端水平的全身彩色多普勒超声诊断仪，主要技术兼顾全身多部位超声诊断，配备腹部探头、浅表探头（至少2把探头，其中至少1把为超高频探头）、心脏探头、经直肠探头、胎儿四维容积探头，具备超声造影及心脏超声造影功能，同时普通腹部和浅表探头、经直肠探头兼容介入操作，所配探头均应为高分辨率探头，图像质量好，能满足绝大临床超声及介入超声需求。
3 | 新生儿广域眼底成像系统 | 1 | 100 | 眼底成像系统 1台，主要针对新生儿使用。参数调节简单、易操作，维护方便、维护成本低。 1.检查方式：间接接触式 2.光学系统：广角、大景深、快速聚焦 3.调焦类型：精密微型伺服电机调焦系统，物理调焦，非电子调焦 4.图像拍摄方式：单张拍摄（即静态拍摄）/ 连续动态视频摄像，无拍照延迟 5.摄像系统：高清摄影机/高分辨率真彩传感器； 6.影像分辨率≥200万 7.光强显示：光源强度以数值显示 8.光源亮度调整方式：脚踏开关控制、键盘按钮控制、主机触控感应； 数据采集传输类型：静态/动态图像采集均可采 9.光源类型：无眼底蓝光危害 10.视频下照明：视频下可手动调节降低光照亮度
4 | 眼底造影仪 | 1 | 80 | 全景眼底照相+造影功能
5 | 体外碎石机（冲击波治疗机） | 1 | 80 | 包含：1、冲击波源系统； 2、冲击波治疗头；3、B超定位系统；4、操作控制系统；5、智能导航辅助系统；6、治疗床与主机。
6 | 医用吊塔 | 8 | 146 | 定位专业技术人员所认可的成熟产品 1、设备必须具备严苛水、电、气源等安全使用标准； 2、仪器设备不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁、符合防火和噪声控制标准；电、气源（氧气、压缩空气等）符合国家强制标准，抗干扰、防静电强； 3、干湿分离吊桥，机械阻尼制动+气动制动满负荷状态下长期运转不变形； 4、标准供气，≥2个氧气、≥2个吸引、≥2个压缩空气； 5、仪器承载平台≥2个，抽屉≥1个； 6、纵向平移、单双臂旋转、伸缩式检查灯。
7 | 多功能有创呼吸机 | 6 | 180 | 1、专业技术人员所认可的成熟产品； 2、加热湿化器具有先进精准的温度控制监控，建议优选费雪派克850系列及以上级； 3、呼吸管道为可以消毒灭菌重复使用的硅胶材料制造，2套/台； 4、呼吸机具备目前临床呼吸机所具有的各种通气模式； 5、呼气灵敏度调节和智能报警系统； 6、用户界面方便直观、操作简洁、自动计算结果； 7、多档可调灵敏度，流量传感器及氧电池经久耐用； 8、每台呼吸机配置一次性呼吸管道3套。
8 | 转运呼吸机 | 1 | 13 | 1、专业技术人员所认可的成熟产品； 2、呼吸管道为可以消毒灭菌重复使用的硅胶材料制造，2套； 3、呼吸机具备目前临床呼吸机所具有的各种通气模式； 4、呼气灵敏度调节和智能报警系统； 5、用户界面方便直观、操作简洁、自动计算结果； 6、配备一次性呼吸管道6套。
9 | 呼吸与危重症多功能监护病床、防褥疮床垫、病人转运车床等一批 | 病床：8张（预算：46.74万元） 防褥疮床垫：4张（预算：6万元） 转运车：1台（预算：2.5万元） | 55.24 | 定位专业技术人员所认可的成熟产品 1、设备必须具备严苛水、电、气源等安全使用标准； 2、仪器设备不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁、符合防火和噪声控制标准；电源及导线符合国家强制标准，抗干扰、防静电强； 3、呼吸与危重症多功能监护病床8张； 4、兼备机械、电动操作，具有头部上半身与腿脚下半身升降功能； 5、有辅助侧翻身和俯卧位通气功能； 6、易于床边影响等检查操作功能； 7、具有无噪音防震四轮转向及锁定功能。 8、配备抢救车1台
10 | 精密微量电子注射泵、电子输液泵 | 注射泵：32台（预算：26万元） 输液泵：16台（预算：24万元） | 50 | 1、精确快速推注； 2、24小时精确微量输注药物； 3、多功能报警设置：如阻塞报警、气泡监测、滴数报警、电源报警等； 4、电子注射泵、电子输液泵可通过标定使用任何品牌输液器/输液管； 5、多种模式可选：速度模式、时间模式、容积模式等； 6、经临床长期使用确认质量可靠、安全性高、稳定性好、操作简便，售后维护成本低。
11 | 可视气管插管喉镜等抢救及配套设备一批 | 可视插管喉镜：1台（预算：3万元） 简易呼吸器：8个（预算：1.8万元） 亚低温治疗仪：1台（预算：8万元） 空气消毒机：8台（预算：7万元） 床单元消毒机：1台（预算：1.2万元） | 21 | 1、经临床长期使用确认质量可靠、安全性高、稳定性好、操作简便； 2、包含：可视气管插管喉镜1套，床旁简易呼吸器8个，亚低温治疗仪1台，空气消毒机8台，床单元消毒机1台； 3、符合国家相关行业质量标准，消毒机消毒效果符合临床要求，亚低温治疗仪具备可靠的降温、恒温与升温功能。
12 | 多功能睡眠呼吸障碍监测系统 | 睡眠呼吸监测系统：1台 （预算：50万元） 便携式睡眠呼吸障碍监测记录盒：2个 （预算：8万元） 监测床：2张 （预算：1万元） | 59 | 定位专业技术人员所认可的成熟产品； 1、设备必须具备严苛水、电、气源等安全使用标准； 2、仪器设备不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁、符合防火和噪声控制标准；电、气源（氧气、压缩空气等）符合国家强制标准，抗干扰、防静电强； 3、可以联续12小时以上监测记录病人的口鼻气流、血氧、心率、胸-腹式呼吸、鼾声、体位变化等情况； 4、配备计算机数据采集、分析、诊断报告打印配置； 5、无电极床垫式多导多功能睡眠呼吸障碍检测系统优先考虑； 6、配备便携式睡眠呼吸障碍监测记录盒2个，配备相应导联电缆各2套； 7、配备专用监测床单元2张
13 | 多功能心电监护仪（配备呼出气二氧化碳监测及双有创血压测定功能） | 8 | 72 | 1、配备呼出气二氧化碳监测及双有创血压测定功能的进口多功能心电监护仪； 2、醒目大字显示监测参数，可显示至少三通道心电波形，支持心电同屏至少7导显示； 3、存储容量至少240小时趋势图表回顾、4小时心电、吸氧、血压动态趋势显示、72小时三通道波形存储与回顾以及至少720条报警、危机事件回顾； 4、具备HR、BP、ST、SpO2、PR等参数报警、心律失常报警、导联脱落报警、低电量报警和可靠的无线传输技术； 5、心电3/5导联系统自动识别、起搏分析、抗除颤，至少13种心律失常分析、2导同步ST段监护与测量分析； 6、低功耗设计保证超长时间安全、连续、稳定运行，血氧探头指夹式和耳夹式可选。 7、每台心电监护仪配置2套相关监测功能导联电缆/导线/压力管路。
14 | 3.0T磁共振（MR） | 1 | 2500 | 1.70cm及以上大孔径3.0T。 2.单次扫描64及以上独立系统通道。 3.具备双独立射频源。 4.独立后处理工作站（非副台）。 5.无磁监视系统。 6.水冷机。 7.稳压电源。
15 | 数字减影血管造影系统(DSA) | 1 | 1500 | 1、机架结构可覆盖全身各部位介入治疗。 2、大功率球管。 3、可实现不同部位的高清类CT技术。 4、兼容型平板。 5、带低剂量功能。

## Sheet2
序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 数量 | 项目总预算 （万元）
1 | 数字减影血管造影系统(DSA) | 1500 | 1 | 1500
2 | 双板DR | 224 | 1 | 224
3 | 彩超 | 224 | 4 | 896
4 | 新生儿广域眼底成像系统 | 100 | 1 | 100
5 | 眼底造影机 | 80 | 1 | 80
6 | 体外碎石机（冲击波治疗机） | 80 | 1 | 80
7 | 医用吊塔 |  | 8 | 150
8 | 多功能有创呼吸机 |  |  | 180
9 | 转运呼吸机 | 13 | 1 | 13
10 | 呼吸与危重症多功能监护病床、防褥疮床垫、病人转运车床等一批 |  | 病床：8张 防褥疮床垫：4张 转运车：1台 | 58.5
11 | 精密微量电子注射泵、电子输液泵 |  | 注射泵：32台 输液泵：16台 | 50
12 | 可视气管插管喉镜等抢救及配套设备一批 |  | 可视插管喉镜：1台 简易呼吸器：8个 亚低温治疗仪：1台 空气消毒机：8台 床单元消毒机：1台 | 21
13 | 多功能睡眠呼吸障碍监测系统 |  | 睡眠呼吸监测系统：1台 便携式睡眠呼吸障碍监测记录盒：2个 监测床：2张 | 59
14 | 多功能心电监护仪（配备呼出气二氧化碳监测及双有创血压测定功能） | 8 |  | 72